鼻阻力测试仪招标技术参数

一、技术参数

(一)、设备用途：

设备包含鼻阻力测试，呼气检测与肺功能检测功能。鼻阻力测试模块用于通过检测鼻腔气体流动参数，分析鼻腔气道阻力；呼气检测模块用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度；肺功能检测模块用于过敏性鼻炎患者的肺功能检查。

- (二)、性能参数

1、设备自带≥10英寸触摸屏。

2、设备内置蓄电池，在断电情况下可连续工作4小时以上。

3、设备操作系统支持创建、录入并编辑受检者所需信息，并能提供受检者管理与历史记录查看功能。

4、免费开放端口，支持与HIS系统连接。

5、配打印机，可打印中文A4纸报告单。

6、质保期：整机质保≥3年。

(三)、鼻阻力测试模块参数

- 1、设备可测量以下参数：

- ①左、右鼻腔吸气顶点阻力值Vrin（L/R）

- ②左、右鼻腔呼气顶点阻力值Vrex（L/R）

- ③左、右鼻腔吸气有效阻力值Reffin（L/R）

- ④左、右鼻腔呼气有效阻力值Reffex（L/R）、有效总阻力值

- ⑤呼吸过程有效阻力对数值Log10R（Vr,Reff）

2、压力测量范围：-800pa～+800pa，压力分辨率：≤1pa。

3、流量测量范围：-800ml/s～+800 ml/s，流量分辨率：≤1ml/s。

4、鼻阻力系统具有自动识别鼻阻塞程度（轻/中/重度/极重度）分级功能

5、双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线，设备内微处理器自动消除偏离数据。可给出两侧鼻阻力大小参数对比表，并可实时打印。

- 6、设备拥有两种技术标准：

- ①1984年欧洲标准“四象限鼻阻力”

- ②2010年最新标准“四相位鼻阻力”

- 7、检测技术：特定压力75/100/150/300pa检测法和连续压力Broms检测法

- 8、设备支持使用100ml定标筒质控定标，确保检测数据准确性

- (三)、一氧化氮检测检测模块参数

1、检测原理：电化学检测原理。

2、传感器类型：电化学传感器。传感器原理：电解质电池原理。

3、测定范围：0～3800ppb，分辨率为1ppb。

4、测量结果重复性：相对标准偏差应在10%内。

5、稳定性：测量间隔在2小时内的浓度变化率在±10%内。

6、呼气时间：10 秒（成人模式）、6 秒（儿童模式）。

7、自动恒定呼气流量：设备内置恒流控制系统，在0.8-3kPa任意变化的呼气压力下，均可保证受检者呼出流量保持稳定在50ml/s±10%或200ml/s±10%，受检者无需刻意控制，有效提高检测成功率。

8、训练模式：受检者可通过训练模式进行呼气训练，有效保证受检者正式测量时的成功率。

- (四)、肺功能检测模块参数

1、检测原理：压差检测原理。

2、传感器类型：金属筛网压差式传感器。

3、流量测量范围：（0～16）L/s；流量精确范围：±5%或±0.17 L/s。

4、容量测量范围：（0～10）L；容量精确范围：±3%或者±0.05L。

5、气流阻力：流量测量范围内小于0.35Kpa/（L/s）。

6、频率响应：应不超过±12%或者±0.25 L/s，取其大者。

7、呼吸频率：0～120BPM，测量误差为±10%或±1BPM，取其大者。

8、双向检测：可实时连续检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）。

9、软件功能：受检者数据管理、以图表方式重现数据、测试期间实时数据显示、实时显示检测期间的FVC、 SVC、MVV等图形及数值、在测试期间的流量－容积环，在FVC中显示、可自动分析检测结果。

10、标定功能：具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；可通过定标筒进行常规定标和三流速定标。