高压氧舱维保项目细则

一、负责日常维修、维护及免费更换项目。

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 舱门密封条 | 负责日常维修、维护及整体免费更换。 |
| 2 | 递物筒密封条 |  |
| 3 | 观察窗玻璃 |  |
| 4 | 排风换气系统相关配件 |  |
| 5 | 照明窗玻璃 |  |
| 6 | 舱内照明 |  |
| 7 | 吸排氧装置 |  |
| 8 | 呼吸调节器 |  |
| 9 | 测氧仪 |  |
| 10 | 氧电极 |  |
| 11 | 一级吸氧、负压吸引装置的表阀 |  |
| 12 | 消音器 |  |
| 13 | 电气开关 |  |
| 14 | 压力表 |  |
| 15 | 安全阀 |  |
| 16 | 流量计 |  |
| 17 | 管道阀门、阀垫、疏水阀 |  |
| 18 | 应急电源电池组 |  |
| 19 | 空压机空滤芯、油滤芯、油气分离 器芯、冷却液 |  |
| 20 | 空气过滤器（精密） |  |
| 22 | 空气氧气减压阀 |  |
| 21 | 消防水罐液位计 |  |

二、负责日常维修、维护，不负责整体更项目。

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | 负责日常保养及维修（包含配件免费更换）。 注： 1、经双方共同鉴定，确实不具备维修价值，需整体更换时，另外进行收费。 2、因维护保养不到位导致的设备需整体更换，不得另外收费。 |
| 2 | 消防系统 |  |
| 3 | 压缩空气系统 |  |
| 4 | 供水系统 |  |
| 5 | 氧气系统 |  |
| 6 | 舱内照明系统 |  |
| 7 | 舱内电控系统 |  |
| 8 | 舱内空调系统 |  |
| 9 | 高靠背航空座椅 |  |
| 10 | 吸氧装具箱 |  |
| 11 | 螺杆式静音空压机 |  |
| 12 | 冷冻式干燥机 |  |
| 13 | 电控气动高精度薄膜调节阀 |  |
| 14 | 定位器 |  |
| 15 | 电控气动薄膜调节阀(排氧) |  |
| 16 | 吸顶嵌装式冷暖空调 |  |
| 17 | 磁力耦合传动电机 |  |
| 18 | 空调外机 |  |

三、日常保养检测频次、细则。（每月巡检1次、每年整体保养3次，因检查等特殊情况，可增加频次。）

| 序号 | 检测 项目 | 具体检测维保内容 |  | 年保时间节点要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一个月 | 第四个月 |  | 第八个月 |
| 一 | 舱体部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 舱门 | 维保：保证舱门开启灵活，密封条无破损，锁紧装置（或碰锁）动作可靠，连通阀开关灵活、无泄漏。舱门转动机构及碰锁装置加注阻燃硅脂。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
|  |  | 更换：舱门密封条，视老化程度和加压次数，必要随时更换。 |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 2 | 递物筒 | 维保：内外门盖及连通阀开关灵活、无泄漏；密封圈无老化破损；警示牌完整清晰；压力表指示准确并在检定有效期（一年）内；安全联锁装置动作可靠。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
|  |  | 更换：密封条更换，视老化程度和加压次数，必要随时更换。 |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 3 | 大观察窗 | 检测：窗玻璃是否有划伤、银纹。使用次数（舱室加压）超过5000次或出现银纹或较深的划伤时，随时更换。 |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 4 | 小观察窗 |  |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 5 | 摄像窗 |  |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 6 | 照明窗 |  |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 7 | 安全阀 | 维保：安全阀启闭是否灵活，起跳压力和回座压力是否符合规定要求。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 8 | 舱室气密性 | 检测：0.20MPa下泄漏率≤5%，0.20MPa下泄漏率≤5%。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 9 | 安全接地 | 检测：舱体与接地体连接可靠、无锈蚀，接地电阻≤4Ω。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 10 | 应急卸压装置 | 维保：应急卸压阀开关灵活，无泄漏；安全警示和开关指示牌完好清晰。 | 每年2次的应急排气阀动作试验。 | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
|  |  | 检测：每个舱室的应急卸压时间均应符合以下要求：在舱室最高工作压力下，打开应急排气阀及其它排气阀,使舱压降至0.01MPa的时间小于2.5min。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 舱内照明 | 检测：采用冷光源灯管，灯具应保持完好无缺损；舱内照度≥60Lx，照度不均匀度≤60%。灯具出现问题随时更换。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 12 | 舱内座椅 | 维保：完好无损，配置数量不超出额定人数要求；阻燃布套配置完整，并保持应有的阻燃性能。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 13 | 吸排氧装置 | 维保：供氧隔离阀、二级减压器、吸排氧软管等配置完整，无泄漏、无破损，连接牢固不易脱落，吸排氧接口数量符合额定治疗人数要求；标记完整清晰。损坏时随时更换。 |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
|  |  | 更换：每个月定期检查呼吸调节器，出现泄漏时随时更换阀针及膜片，必要时更换总成。 |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 14 | 测氧仪取样口 | 维保：取样口应固定在每个舱室的中下部，并暴露在装置层外，保证取样管路的畅通。 |  | 每年对空气质量检测仪进行一次校验 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 15 | 急救吸氧、负压吸引装置 | 维保：管接口牢固无松动，控制阀开关灵活无泄漏，负压表指示准确并在定检有效期（一年）内；标记完整清晰。 |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 16 |  | 更换：每个月定期检查控制阀门，有泄漏或关闭不严及时更换。 |  | 检查，必要时更换 | 检查，必要时更换 |  | 检查，必要时更换 |
| 17 | 舱内电器及导线 | 维保：每月对氧舱的电气系统进行定期的全面检验，确保电气和导线之间的连接点可靠焊接，并裹以绝缘材料；确保氧舱电器的正常运行。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 18 | 应急呼叫按钮 | 维保：接通和断开动作可靠，安全警示标记完整清晰。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 19 | 舱内装饰材料 | 维保：检查舱内装饰材料的完整性，如有破损可小范围处理，油漆等使用非金属材料时，其阻燃性能应不低于GB50222-95 中的B1级。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 20 | 供气管道及消音器 | 维保：供气管道是否完好，消音器定期吹扫清洗。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
|  |  | 更换：必要时更换消音器。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 21 | 供氧管道 | 维保：确保供氧管道完好无泄漏。每个月定期进行气密性试验，检查是否有泄漏。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 22 | 舱体 | 检测：定期进行气密性试验，检查是否有泄漏。 |  | 按要求 | 按要求 |  | 按要求 |
| 二 | 控制台部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气开关 | 维保：开关灵活，接触可靠，无异常声音和严重打火现象。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 2 | 测氧仪 | 维保：工作程序、状态显示、语音提示和打印记录是否正常；氧电极是否失效；取样阀开启是否灵活，无泄漏，取样管路是否畅通。维保内保持仪器正常工作。测氧仪不能工作时负责维修，无法维修时更换。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 3 | 压力表 | 维保：指示和回零准确，氧气压力表的“禁油”标记明显清晰，并在定检有效期（一年）内。三年内无法维修则更换。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 4 | 流量计 | 维保：无破损，无泄漏，调整旋钮灵活，浮球无卡死现象。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 5 | 温控仪 | 维保：机体和传感器完好无损，随舱内温度变化示值显示正常。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 6 | 对讲机 | 维保：各功能设置按钮动作可靠，送话、接听、播放音质清晰，无严重的交流声和其他噪声。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 7 | 动显仪 | 维保：各调整旋钮动作可靠，显示灯光跳动流畅。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 8 | 应急电源 | 检测：充放电工作正常，市电中断时能够自动投入，供电（同时支持测氧仪、对讲机、应急照明）时间不小于30min。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 9 | 显示大屏 | 维保：图像显示清晰，无信号中断，遥控器操控正常。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 10 | 拉杆控制阀门 | 维保：开启灵活，无泄漏。调整维护。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 11 | 电动操作器 | 调校维护。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 三 | 压力调节系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 维保：启动和关闭可靠，运转噪声和振动在正常范围内；各紧固螺栓无松动和缺损；每月定期检查空气滤芯、机油滤芯、油气分离器、冷却液使用情况，并按时进行维护保养和更换配件。 |  | 每年整体保养，更换油、滤芯等耗材一次。 | 按要求 | 按要求 |  |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 维保：空气冷却效果良好，设备运转情况正常。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 3 | 空气储罐 | 维保： 壳体无明显锈蚀，表面漆层无脱落和缺损，排污阀和供排气阀开关控制灵活、无泄漏。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
|  |  | 维保：安全阀起跳压力和复位压力符合初始设置要求，并在定检有效期（一年）内。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
|  |  | 维保：压力表指示和回零准确，并在定检有效期（一年）内。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 4 | 空气储罐清理 | 维保：定期检查空气储罐内部的锈蚀情况，必要时清洗内部。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 5 | 空气过滤器（精密） | 定期更换空气过滤器滤芯。 |  | 每年滤芯全部更换1次 | 按要求 | 按要求 |  |
| 6 | 管路气密性 | 维保：每个月定期进行气密性试验，检查是否有泄漏。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
|  |  | 检测：与储气罐相连的供气管路在储气罐最高工作压力下，泄露率≤0.5%h。非与储气罐相连的供气管路在舱体最高工作压力下，泄露率≤6%h。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 7 | 管路阀件 | 维保：开关灵活可靠，无堵死、无泄漏、无破损。检测维护。损坏无法维修时更换阀件。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 8 | 法兰或螺纹连接点 | 维保：连接牢固，无松动、无锈蚀、无泄漏，密封件完好无损。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 9 | 气动薄膜阀 | 对气动薄膜调节阀与定位器进行调校维护，使其灵活、精准，密封良好。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 四 | 呼吸器系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管路阀件 | 维保：管路系统中各种阀门的动作应灵活可靠。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 2 | 管路气密性 | 维保：定期进行气密性试验，检查是否有泄漏。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
|  |  | 检测：高压供氧管路在系统最高压力下，泄露率≤1.0%h。低压供氧管路在该系统最高压力下，泄露率≤4.0%h。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 3 | 疏水阀 | 维保：开关灵活，无泄漏。检测管路中是否有水。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 4 | 流向标记 | 检测：各管路的气体流向标记完整清晰。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 5 | 管路涂漆 | 检测：表面涂漆完好，油漆颜色符合规定。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 6 | 管路螺纹连接点 | 维保：连接牢固，无松动、无锈蚀、无泄漏，密封件完好无损。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 7 | 排氧管出口 | 维保：检查管路，防止弯处存水冬天冻结。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 五 | 舱内环境调节系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调装置 | 维保：室内机、室外机组和外置电机开启运转正常，制冷、制热效果明显。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 2 | 维保 | 检测：定期清洗过滤网，检测空调主机的冷媒及循环水的情况、磁力耦合密封电机的工作状态，确保其运行正常。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 六 | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像头 | 检测调整摄像头，保证图像清晰。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 2 | 监视器 | 维保：定期检查监控的线路连接质量，确保其连接可靠，工作正常。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 七 | 电气系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气元件、线缆 | 维保：定期对整体电气元件、线缆进行检测维护。含空压机、控制台、照明、监控、空调、UPS、隔离变压器、对讲机、测氧仪、应急呼叫，出现元器件损坏时及时更换。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 八 | 消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防水罐 | 维保：消防水罐换水排污，检查有无渗水。 | 每半年换水2次 | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 2 | 气动控制阀门 | 维保：气动控制阀门开关测试调整。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 3 | 测试 | 维保：定期进行喷淋测试及气密性测试，确保其工作状态正常。 | 每半年测试1次 | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |
| 九 | 计算机控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机控制系统升级 | 对计算机全套设备及软件程序进行定期检测和调整，保证计算机控制的精确及性能的提升。 |  | 按要求 | 按要求 | 按要求 |  |