超声药物导入治疗仪招标参数

1.超声波输出

1.1额定输出功率： 0.3W～1.6W，分7档可调，允差±20%。

1.2有效辐射面积: 超声波有效辐射面积≥1.5cm²，允差±20%

1.3有效声强度:在额定输出功率标称值下最大有效声强应≤3.0W/cm²。

1.4声工作频率：1MHz，允差±10%。

1.5波束不均匀系数≤8.0

2.电致孔输出

2.1载波波形：矩形波，脉冲宽度≤2ms，允差±10%。

2.2载波频率：≥250Hz，允差±10%。

2.3输出电流稳定度:不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

2.4调幅度:调幅度为100%，允差±10%。

2.5输出幅度:多档可调，最大输出幅度为50V，允差±10%。

3.中频输出

3.1载波波形：方波，脉冲宽度为250us，允差±10%。

3.2载波频率：2kHz，允差±10%。

3.3输出电流：在 500Ω的负载电阻下，最大输出电流 30mA，误差±10%。

3.4输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

3.5调幅度：调幅度为100%，允差±5%。

3.6输出幅度 ：多档可调，允差±10%。

3.7连续工作时间：连续工作时间应不少于4h。

- 定时：定时范围为0min～30min，步进5min，允差±10%。

- 保修期：整机质保≥5年，易损耗材除外。