人工智能四诊仪招标技术参数

1、产品概述：产品应以中医诊断学为理论依据，通过采集人体舌、面图像、脉象以及中医问诊、体质辨识进行自动分析，生成直观视图与中医健康数据报告，为中医诊断提供可靠的辩证参考依据，提高诊疗效率。该设备易于操作，支持导出报告档案，可适用于多种复杂环境，为用户提供高效的中医诊疗检测服务。

2、硬件配置：舌面脉信息采集系统由舌面采集模块、脉象采集控制模块、以及舌面脉信息采集软件组成。

3、舌面采集模块可通过每次使用前后紫外线对清洁消毒，避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。

4、照度：照度标称值光源照度6900lx，允差±10%

5、相关色温：相关色温应在4500K~7000K范围内。

6、显色指数：显色指数应大于85。

7、辐射照度：设备在 300nm-2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350 W/m²。

8、紫外消毒：设备在200nm-400 mm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过 0.0080W/m²。

9、分辨率：不小于51p/mm。

10、成像能对色彩准确还原，使标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB色空间的色差（ ）≤20，相对畸变不超过±5%。

11、软件支持舌象检测结果输出，舌面模块输出结果如下苔色—(苔白、苔黄、灰黑)，舌色—(舌淡白、舌淡红、舌红、舌绛红、舌淡暗)，面色—(正常、红、白、黑、黄、青)，唇色—(淡白、淡红、红、暗红、紫)。

12、脉象诊断模块在寸、关、尺三个部位检测脉象信号，模仿中医医师把脉的方式，采集三个不同压力段的脉象波形，通过脉象检测模型进行矫正识别，对脉图的各项参数自动分析，可得出沉浮虚实迟数等多种脉象 。

14、外加力学的准确性：设备的外加力学显示范围0-250g,显示值的最大允许误差为±15%。

15、脉压准确性：脉压采集范围0-250g，显示值的最大允许误差为±10%。

16、脉率准确性：脉率显示范围应至少从40次/min~200次/min ，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/ min 。

17、切脉检测可设置浮、中、沉三种取脉压力，自动加压取脉并描绘实时脉图。

18、可分别选取左、右手，寸、关、尺6组脉图，每组脉图可存储浮、中、沉三条脉图数据。智能辅助选取稳定脉型波形，分析出最佳脉图。

19、每组脉象根据三条脉图数据自动提取脉象数据特征参数，自动给出该种脉象的中医诊断意义。

20、可智能提取并分析脉图的脉力、脉位、脉型、脉率、脉节律、流利度等不少于6个要素的变化和相兼等特征信息，智能系统自动判断脉图并给出结果。

21、具有数据管理功能：可按起止时间导出病人信息、望诊数据、脉诊数据等内容。

22、保修期：整机质保≥5年，易损耗材除外。